## Slide 1
AGING TEST REPORT
96CH LV 移液器
老化测试报告
Mold Oring Rework + Peek collar + Top Peek collar + 10448-Hard Stop
报告日期：2026-06-15
综合判定
PASS
4 台均完成详细记录至 392% / 1,020,000 cycles，且可用光学 CV 全部低于规格限值。
0401A03
Finish / 392%
P2HHV3220250401A03
0408A02
Finish / 392%
P2HHV3220250408A02
0410A07
Finish / 392%
P2HHV3220250410A07
0411A03
Finish / 392%
P2HHV3220250411A03
Source: 96 LV PVT LIFETIME REPORT + optical CV workbooks | detailed table updated to Finish
01

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
结论总览：4 台均完成老化并通过可用 CV 判定
完成状态
4 / 4 Finish
最高进度
392% / 1.02M
最大 CV / worst
0.825 / 2.88
关键判断
详细表 `RD Lifetime test-96ch lv` 已将 4 台目标样机状态更新为 Finish。
4 台均达到 392% / 1,020,000 cycles；未记录 total fail、failed channels 或 fail analysis。
所有可用 1ul CV 与 worst channel CV 均低于 QC / customer 规格；P2HHV3220250411A03 初始 D% 备注未形成后续 CV 失效趋势。
DATA NOTE
正式归档前需要处理两个数据口径问题：
1. 老化汇总表仍显示 238%，需同步到 Finish / 392%。
2. 392% 光学记录 plate4、plate5 为 #DIV/0!，需补测或书面说明仅按前三板统计。
Source: 96 LV PVT LIFETIME REPORT + optical CV workbooks | summary + detailed rows + optical Summary1
02

## Slide 3
TEST STATUS
状态复核：详细表已 Finish，汇总表仍未同步
SN | 老化汇总表 | 详细 lifetime 表 | 最高 cycles | 结论
P2HHV3220250401A03 | 238% / 620k | Finish / 392% | 1,020,000 | 通过；需同步汇总表
P2HHV3220250408A02 | 238% / 620k | Finish / 392% | 1,020,000 | 通过；需同步汇总表
P2HHV3220250410A07 | 238% / 620k | Finish / 392% | 1,020,000 | 通过；需同步汇总表
P2HHV3220250411A03 | 238% / 620k | Finish / 392% | 1,020,000 | 通过；需同步汇总表
更新后的关键变化
上一轮分析中详细表状态还是 RUNNING；本次源数据已更新为 Finish。最终测试状态以详细 lifetime 表为准。
测试对象一致性
4 台均为 Mold Oring Rework + Peek collar + Top Peek collar + 10448-Hard Stop，测试类型为 200uL cycles。
Source: 96 LV PVT LIFETIME REPORT + optical CV workbooks | 老化汇总表 A1:K20; RD Lifetime rows 73-152
03

## Slide 4
OPTICAL CV TREND
光学 CV 趋势：最高 0.825%，显著低于 4% QC 规格
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
0401A03 | 0.446 | 0.491 | 0.56 | 0.566 | 0.494
0408A02 | 0.421 | 0.492 | 0.416 | 0.436 | 0.456
0410A07 | 0.382 | 0.386 | 0.718 | 0.724 | 0.415
0411A03 | 0.815 | 0.551 | 0.469 | 0.825 | 0.718
QC 规格
4.0%
Customer 规格
5.0%
观察
最高点来自 0411A03 的 315% 节点：0.825%。整体 CV 未出现接近规格的漂移。
Source: 96 LV PVT LIFETIME REPORT + optical CV workbooks | 5ul CV tabs top summary rows
04

## Slide 5
WORST CHANNEL CV
最差通道 CV：最高 2.88%，低于 5.6% QC 规格
Chart: CV (%)
| 0401A03 | 0408A02 | 0410A07 | 0411A03
Max worst channel CV | 1.01 | 1.41 | 1.6 | 2.88
QC spec 5.6% | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
最高 worst channel
2.88%
来自 P2HHV3220250411A03 初始 0% 节点，后续 CV 仍维持在规格内。
判定
所有样机最大 worst channel CV 均低于 QC 5.6% 与 customer 7% 规格。
Source: 96 LV PVT LIFETIME REPORT + optical CV workbooks | worst channel CV from optical workbook top summaries
05

## Slide 6
STAGE EVIDENCE
阶段证据：记录完整，关键口径已标注
阶段 | cycles | 证据类型 | 记录结果
0% | 0 | 光学 CV | 4 台均有有效 CV，均通过
25%-50% | 65k / 100k / 130k | 吸水/压力记录 | PASS
75% | 195k | 跳过 | 假期跳过；光学表为 #REF! / #N/A
100% | 260k | 光学 CV | 4 台均通过
125%-175% | 325k / 390k / 455k | 图片/检查记录 | PASS
200% | 520k | 光学 CV | 4 台均通过
238% / 277% | 620k / 720k | 压力/吸水记录 | PASS
315% | 820k | 光学 CV | 4 台均通过
354% | 920k | 压力/吸水记录 | PASS
392% | 1,020k | 光学 CV | 可用数据通过；plate4/5 为 #DIV/0!
Finish in detailed lifetime table
Source: 96 LV PVT LIFETIME REPORT + optical CV workbooks | stage rows in RD Lifetime test-96ch lv
06

## Slide 7
DATA QUALITY & RECOMMENDATION
正式归档建议：通过，但需补齐数据口径说明
1
同步进度表
老化汇总表仍显示 238% / 620k 与 running 238%-277%；建议更新为 Finish / 392% / 1,020k。
2
392% 光学数据
4 台的 392% plate4、plate5 均为 #DIV/0!；正式报告需补测，或明确 392% 只按前三板可用数据统计。
3
D% 限制
Summary1 中 D% 多处为 #REF! 或未输出；本 PPT 仅基于 CV、worst channel CV、吸水/压力 PASS 与详细表状态做判定。
最终建议
基于详细表 Finish 状态、完成 392% / 1,020,000 cycles、无失效记录，以及所有可用 CV 指标低于规格，建议判定 4 台样机老化测试通过。归档前同步汇总表并补充 392% plate4/5 说明。
Source: 96 LV PVT LIFETIME REPORT + optical CV workbooks | final recommendation
07

## Slide 8
PIPETTE ANALYSIS | P2HHV3220250401A03
0401A03 单台分析：完成 392%，CV 判定通过
Finish / 392%
最高进度
392% / 1.02M
Max CV (315%)
0.566%
Max worst (200%)
1.01%
单台结论
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV across all dispenses | 0.446 | 0.491 | 0.56 | 0.566 | 0.494
Worst channel CV | 0.92 | 0.91 | 1.01 | 0.81 | 0.91
规格参考：1ul CV QC 4%；worst channel CV QC 5.6%。图中纵轴按单台数据范围展示，因此规格线未画入。
具体分析
趋势观察
CV 在 0.446%-0.566% 范围内波动，整体稳定；200% 与 315% 节点略高但仍远低于 4% QC 规格。
数据备注
392% 节点 CV 为 0.494%，worst channel CV 为 0.91%；plate4/5 为 #DIV/0!，需补测或注明按前三板统计。
单台判定
未见失效记录，光学 CV 和 worst channel CV 均满足规格，单台判定通过。
节点 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.446 | 0.491 | 0.560 | 0.566 | 0.494
Worst | 0.92 | 0.91 | 1.01 | 0.81 | 0.91
Source: 96 LV PVT LIFETIME REPORT + optical CV workbooks | single pipette analysis: P2HHV3220250401A03
08

## Slide 9
PIPETTE ANALYSIS | P2HHV3220250408A02
0408A02 单台分析：完成 392%，CV 判定通过
Finish / 392%
最高进度
392% / 1.02M
Max CV (100%)
0.492%
Max worst (315%)
1.41%
单台结论
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV across all dispenses | 0.421 | 0.492 | 0.416 | 0.436 | 0.456
Worst channel CV | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 1.41 | 0.79
规格参考：1ul CV QC 4%；worst channel CV QC 5.6%。图中纵轴按单台数据范围展示，因此规格线未画入。
具体分析
趋势观察
4 台中整体 CV 水平最低，max CV 仅 0.492%；315% 节点 worst channel CV 升至 1.41%，但仍有充分规格裕量。
数据备注
392% 节点 CV 为 0.456%，worst channel CV 为 0.79%；plate4/5 为 #DIV/0!，需补测或注明按前三板统计。
单台判定
CV 表现平稳，未见失效记录，单台判定通过。
节点 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.421 | 0.492 | 0.416 | 0.436 | 0.456
Worst | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 1.41 | 0.79
Source: 96 LV PVT LIFETIME REPORT + optical CV workbooks | single pipette analysis: P2HHV3220250408A02
09

## Slide 10
PIPETTE ANALYSIS | P2HHV3220250410A07
0410A07 单台分析：完成 392%，CV 判定通过
Finish / 392%
最高进度
392% / 1.02M
Max CV (315%)
0.724%
Max worst (315%)
1.60%
单台结论
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV across all dispenses | 0.382 | 0.386 | 0.718 | 0.724 | 0.415
Worst channel CV | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 1.6 | 0.7
规格参考：1ul CV QC 4%；worst channel CV QC 5.6%。图中纵轴按单台数据范围展示，因此规格线未画入。
具体分析
趋势观察
200% 与 315% 节点 CV 分别为 0.718% / 0.724%，高于初始点；392% 回落至 0.415%，未呈持续上升趋势。
数据备注
315% 节点 worst channel CV 最高为 1.60%，低于 5.6% QC 规格；392% plate4/5 为 #DIV/0!。
单台判定
中段 CV 有轻微抬升但未接近规格限值，后续回落，单台判定通过。
节点 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.382 | 0.386 | 0.718 | 0.724 | 0.415
Worst | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 1.60 | 0.70
Source: 96 LV PVT LIFETIME REPORT + optical CV workbooks | single pipette analysis: P2HHV3220250410A07
10

## Slide 11
PIPETTE ANALYSIS | P2HHV3220250411A03
0411A03 单台分析：完成 392%，CV 判定通过
Finish / 392%
最高进度
392% / 1.02M
Max CV (315%)
0.825%
Max worst (0%)
2.88%
单台结论
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV across all dispenses | 0.815 | 0.551 | 0.469 | 0.825 | 0.718
Worst channel CV | 2.88 | 0.99 | 0.57 | 1.76 | 2.44
规格参考：1ul CV QC 4%；worst channel CV QC 5.6%。图中纵轴按单台数据范围展示，因此规格线未画入。
具体分析
趋势观察
4 台中 max CV 和 max worst channel CV 最高；max worst 2.88% 出现在 0% 节点，仍低于 5.6% QC 规格。
数据备注
0% 节点有 B4/F2/F6 high %D 备注；后续 CV 均在规格内。392% CV 为 0.718%，worst 为 2.44%，plate4/5 为 #DIV/0!。
单台判定
虽为 4 台中风险最高样机，但可用 CV 未超规格，未见持续恶化或失效记录，单台判定通过。
节点 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.815 | 0.551 | 0.469 | 0.825 | 0.718
Worst | 2.88 | 0.99 | 0.57 | 1.76 | 2.44
Source: 96 LV PVT LIFETIME REPORT + optical CV workbooks | single pipette analysis: P2HHV3220250411A03
11