## Slide 1: P2HHV32 96CH LV 老化测试报告
2026.06.15
SZ ENG

## Slide 2
执行摘要：4 台移液器完成老化测试，现有 CV 指标均通过
完成状态
4 / 4 完成
最高老化点
392% / 1.02M
最大 CV / 最差通道
0.825 / 2.88
关键结论
明细寿命表中，4 台指定移液器均标记为 Finish。
4 台均达到 392% / 1,020,000 cycles，未记录 total fail、failed channels 或 fail analysis。
现有 1 uL CV 与最差通道 CV 数据均低于 QC / 客户限值。

## Slide 3
光学 CV 趋势：最大 0.825%，显著低于 4% QC 限值
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
0401A03 | 0.446 | 0.491 | 0.56 | 0.566 | 0.494
0408A02 | 0.421 | 0.492 | 0.416 | 0.436 | 0.456
0410A07 | 0.382 | 0.386 | 0.718 | 0.724 | 0.415
0411A03 | 0.815 | 0.551 | 0.469 | 0.825 | 0.718
QC 限值
4.0%
客户限值
5.0%
观察结果
最高值为 0411A03 在 315% 阶段的 0.825%。趋势未接近规格限值。

## Slide 4
最差通道 CV：最大 2.88%，低于 5.6% QC 限值
Chart: CV (%)
| 0401A03 | 0408A02 | 0410A07 | 0411A03
最大最差通道 CV | 1.01 | 1.41 | 1.6 | 2.88
QC 限值 5.6% | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
最高最差通道
2.88%
来自 0411A03 的 0% 阶段；仍在规格内。
判定
所有机台均低于 5.6% QC 限值和 7% 。

## Slide 5
阶段证据：记录完整，关键数据范围已标注
阶段 | Cycles | 证据 | 记录结果
0% | 0 | Optical CV | 4 台均有有效 CV 数据；通过
25%-50% | 65k / 100k / 130k | Water / pressure | PASS
75% | 195k | Skipped | 假期跳过；光学表为 #REF! / #N/A
100% | 260k | Optical CV | 4 台均通过
125%-175% | 325k / 390k / 455k | Image / check | PASS
200% | 520k | Optical CV | 4 台均通过
238% / 277% | 620k / 720k | Pressure / water | PASS
315% | 820k | Optical CV | 4 台均通过
354% | 920k | Pressure / water | PASS
392% | 1,020k | Optical CV | 现有数据通过；plate4/5 #DIV/0!
明细寿命表状态为 Finish

## Slide 6
0401A03 单机分析：完成 392%，CV 指标通过
Finish / 392%
最高老化点
392% / 1.02M
最大 CV (315%)
0.566%
最大最差通道 (200%)
1.01%
判定
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
整体 CV | 0.446 | 0.491 | 0.56 | 0.566 | 0.494
最差通道 CV | 0.92 | 0.91 | 1.01 | 0.81 | 0.91
参考：CV QC 4%；最差通道 CV QC 5.6%。坐标轴按单机数据范围缩放。
具体分析
趋势
CV 范围为 0.446% 至 0.566%。200% 与 315% 点略高，但仍远低于 4% QC 限值。
数据备注
392% 时 CV 为 0.494%，最差通道 CV 为 0.91%。plate4/plate5 为 #DIV/0!，需复测或书面说明统计范围。
判定
无失效记录。光学 CV 与最差通道 CV 均在规格内，判定通过。
阶段 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.446 | 0.491 | 0.560 | 0.566 | 0.494
最差通道 | 0.92 | 0.91 | 1.01 | 0.81 | 0.91

## Slide 7
0408A02 单机分析：完成 392%，CV 指标通过
Finish / 392%
最高老化点
392% / 1.02M
最大 CV (100%)
0.492%
最大最差通道 (315%)
1.41%
判定
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
整体 CV | 0.421 | 0.492 | 0.416 | 0.436 | 0.456
最差通道 CV | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 1.41 | 0.79
参考：CV QC 4%；最差通道 CV QC 5.6%。坐标轴按单机数据范围缩放。
具体分析
趋势
该机台为四台中整体 CV 最低。315% 时最差通道 CV 升至 1.41%，但仍有充足裕量。
数据备注
392% 时 CV 为 0.456%，最差通道 CV 为 0.79%。plate4/plate5 为 #DIV/0!，需复测或书面说明统计范围。
判定
CV 保持稳定，无失效记录，判定通过。
阶段 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.421 | 0.492 | 0.416 | 0.436 | 0.456
最差通道 | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 1.41 | 0.79

## Slide 8
0410A07 单机分析：完成 392%，CV 指标通过
Finish / 392%
最高老化点
392% / 1.02M
最大 CV (315%)
0.724%
最大最差通道 (315%)
1.60%
判定
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
整体 CV | 0.382 | 0.386 | 0.718 | 0.724 | 0.415
最差通道 CV | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 1.6 | 0.7
参考：CV QC 4%；最差通道 CV QC 5.6%。坐标轴按单机数据范围缩放。
具体分析
趋势
CV 在 200% 与 315% 阶段上升，392% 时回落至 0.415%。未观察到持续上升趋势。
数据备注
最差通道 CV 在 315% 达到 1.60%，低于 5.6% QC 限值。392% plate4/plate5 为 #DIV/0!。
判定
中期 CV 略升但远低于限值，后续回落，判定通过。
阶段 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.382 | 0.386 | 0.718 | 0.724 | 0.415
最差通道 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 1.60 | 0.70

## Slide 9
0411A03 单机分析：完成 392%，CV 指标通过
Finish / 392%
最高老化点
392% / 1.02M
最大 CV (315%)
0.825%
最大最差通道 (0%)
2.88%
判定
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
整体 CV | 0.815 | 0.551 | 0.469 | 0.825 | 0.718
最差通道 CV | 2.88 | 0.99 | 0.57 | 1.76 | 2.44
参考：CV QC 4%；最差通道 CV QC 5.6%。坐标轴按单机数据范围缩放。
具体分析
趋势
该机台为四台中 CV 与最差通道 CV 最高。0% 阶段最差通道 CV 为 2.88%，仍低于 5.6% QC 限值。
数据备注
0% 备注：B4/F2/F6 在 trial 2/3/4 中 D% 偏高。后续现有 CV 数据均在规格内。392% plate4/plate5 为 #DIV/0!。
判定
该机台为组内相对风险最高，但现有 CV 数据未超规格，且未记录失效趋势，判定通过。
阶段 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.815 | 0.551 | 0.469 | 0.825 | 0.718
最差通道 | 2.88 | 0.99 | 0.57 | 1.76 | 2.44