## Slide 1
P2HHV32 / P2HHV31 96CH LV 老化测试结果一页总览
opentrons
合创生物
纳入统计
18 台
完成 392%/417%
16 台
PASS / 通过率
13 台 / 72%
Risk + STOP/FAIL
5 台
RCA / 风险关闭
5 项
我们做了什么
对 96CH LV 移液器进行老化验证，覆盖 Mold Oring、OTP-O ring 等多组合结构。
统一评估光学 CV、最差通道 CV、LOW %D、吸液/不吸液、泄漏率等风险信号。
规格口径：CV QC 4% / 客户 5%；最差通道 CV QC 5.6% / 客户 7%。
Mold Oring Rework
PASS
跑测数量
4 台
PASS
4/4
通过率
100%
风险/失败
0/0
4/4 完成 392% / 1.02M；最大 CV 0.825%，光学裕量最好。
P2HHV32 Mold Seal
PASS
跑测数量
5 台
PASS
5/5
通过率
100%
风险/失败
0/0
5/5 完成 392% / 1.02M；整体满足 CV 与最差通道规格。
P2HHV31 Mold Oring
PASS with risk closure
跑测数量
4 台
PASS
2/4
通过率
50%
风险/失败
2/0
2 台 PASS，2 台需关闭风险：0407A01 D2 漏液；0702A03 H3 low %D。
P2HHV32 OTP-O ring / Rod Seal
HOLD / RCA
跑测数量
5 台
PASS
2/5
通过率
40%
风险/失败
1/2
2 STOP/FAIL + 1 QC risk；主要问题为吸液少/不吸液、泄漏率与 392% CV 风险。
最终结论
Mold Oring 按 PASS 方向推进；OTP-O ring / Rod Seal 风险显著更高，建议 HOLD，完成失效件拆解、吸液/泄漏 RCA、结构/装配复核与复测后再判定。