## Slide 1: P2HHV32 96CH LV Mold Seal 老化测试报告
2026.06.15
SZ ENG

## Slide 2
执行摘要：5 台 Mold Seal 移液器全部完成并建议通过
总数量
5 台
Finish
5 台
停止/失败
0 台
最大 CV
0.86%
总体结论
5 台均在 RD Lifetime 明细表中标记为 Finish，并完成 392% / 1,020,000 cycles。
所有现有 5 uL CV 均低于 4% QC 和 5% 客户限值；最大 CV 为 0627A05 在 100% 的 0.86%。
最差通道 CV 最大为 0627A05 在 100% 的 3.04%，仍低于 5.6% QC 和 7% 客户限值。

## Slide 3
状态核对：明细表已 Finish，老化汇总表未同步
SN | 老化汇总表 | RD 明细表 | 最高点 | 报告判定
P2HHV3220250407A02 | 200% running | Finish | 392% / 1.02M | PASS
P2HHV3220250627A05 | 200% running | Finish | 392% / 1.02M | PASS
P2HHV3220250701A05 | 200% running | Finish | 392% / 1.02M | PASS
P2HHV3220250627A01 | 200% running | Finish | 392% / 1.02M | PASS
P2HHV3220250702A04 | 200% running | Finish | 392% / 1.02M | PASS
同步差异
5 台在 RD 明细表均已 Finish，但老化汇总表仍显示 200%（520000）及 200%-238% running。
判定依据
本报告以 RD Lifetime 明细表、光学 CV sheet 顶部指标与阶段 PASS 记录为依据。

## Slide 4
5 uL 光学 CV：最大 0.86%，显著低于 4% QC 限值
Chart: CV (%)
| 0407A02 | 0627A05 | 0701A05 | 0627A01 | 0702A04
最大 CV | 0.54 | 0.86 | 0.69 | 0.72 | 0.64
QC 4% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
客户 5% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
最高 CV
0.86%
0627A05 / 100%
QC 限值
4.0%
观察结果
所有机台最大 CV 均低于 1%，规格裕量充足。

## Slide 5
最差通道 CV：最大 3.04%，低于 5.6% QC 限值
Chart: CV (%)
| 0407A02 | 0627A05 | 0701A05 | 0627A01 | 0702A04
最大最差通道 CV | 3 | 3.04 | 2.57 | 1.15 | 1.92
QC 5.6% | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
最高值
3.04%
0627A05 / 100%，伴随 C8 LOW %D 备注。
结论
所有机台最差通道 CV 均未超过 5.6% QC 和 7% 客户限值。

## Slide 6
0407A02 单机总结：PASS
Finish / 392%
最高点
392% / 1.02M
最大 CV (100% / 315%)
0.54%
最大最差通道 (315%)
3.00%
判定
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
整体 CV | 0.44 | 0.54 | 0.42 | 0.54 | 0.35
最差通道 CV | 0.76 | 1.01 | 0.73 | 3 | 0.71
参考：5 uL CV QC 4% / 客户 5%；最差通道 CV QC 5.6% / 客户 7%。
单机总结
趋势
全阶段 CV 处于 0.35%-0.54%，远低于 4% QC 限值；315% 最差通道 CV 为 3.00%，仍低于 5.6% QC 限值。
数据备注
392% plate4/plate5 为 #DIV/0!。
结论
明细表 Finish，完成 392% / 1,020,000 cycles，现有 CV 指标通过，建议通过归档。
阶段 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.44 | 0.54 | 0.42 | 0.54 | 0.35
最差通道 | 0.76 | 1.01 | 0.73 | 3.00 | 0.71

## Slide 7
0627A05 单机总结：PASS
Finish / 392%
最高点
392% / 1.02M
最大 CV (100%)
0.86%
最大最差通道 (100%)
3.04%
判定
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
整体 CV | 0.36 | 0.86 | 0.53 | 0.36 | 0.56
最差通道 CV | 0.67 | 3.04 | 0.76 | 0.99 | 0.8
参考：5 uL CV QC 4% / 客户 5%；最差通道 CV QC 5.6% / 客户 7%。
单机总结
趋势
100% 阶段 CV 与最差通道 CV 为本机最高，但 CV 0.86% 和最差通道 3.04% 仍低于规格。
数据备注
100% 有 C8 LOW %D in plate1；315% 备注“使用新验证 只测3盘”；315%/392% plate4/plate5 为 #DIV/0!。
结论
明细表 Finish，现有 CV 指标满足规格；建议通过，并保留 C8 D% 与三盘数据范围备注。
阶段 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.36 | 0.86 | 0.53 | 0.36 | 0.56
最差通道 | 0.67 | 3.04 | 0.76 | 0.99 | 0.80

## Slide 8
0701A05 单机总结：PASS
Finish / 392%
最高点
392% / 1.02M
最大 CV (100%)
0.69%
最大最差通道 (100%)
2.57%
判定
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
整体 CV | 0.42 | 0.69 | 0.47 | 0.41 | 0.37
最差通道 CV | 0.62 | 2.57 | 0.87 | 0.68 | 0.72
参考：5 uL CV QC 4% / 客户 5%；最差通道 CV QC 5.6% / 客户 7%。
单机总结
趋势
100% 阶段短暂升高，后续 200%-392% 回落并保持稳定，最大 CV 0.69%。
数据备注
392% plate4/plate5 为 #DIV/0!。
结论
明细表 Finish，现有 CV 与最差通道 CV 均在规格内，建议通过。
阶段 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.42 | 0.69 | 0.47 | 0.41 | 0.37
最差通道 | 0.62 | 2.57 | 0.87 | 0.68 | 0.72

## Slide 9
0627A01 单机总结：PASS
Finish / 392%
最高点
392% / 1.02M
最大 CV (100%)
0.72%
最大最差通道 (100%)
1.15%
判定
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
整体 CV | 0.49 | 0.72 | 0.5 | 0.35 | 0.38
最差通道 CV | 0.81 | 1.15 | 0.63 | 0.66 | 0.54
参考：5 uL CV QC 4% / 客户 5%；最差通道 CV QC 5.6% / 客户 7%。
单机总结
趋势
100% 阶段 CV 最高 0.72%，后续下降至 0.35%-0.50%；最差通道 CV 最大 1.15%，裕量充足。
数据备注
315% 备注“使用新验证 只测3盘”；315%/392% plate4/plate5 为 #DIV/0!。
结论
明细表 Finish，现有 CV 数据稳定且满足规格，建议通过。
阶段 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.49 | 0.72 | 0.50 | 0.35 | 0.38
最差通道 | 0.81 | 1.15 | 0.63 | 0.66 | 0.54

## Slide 10
0702A04 单机总结：PASS
Finish / 392%
最高点
392% / 1.02M
最大 CV (100%)
0.64%
最大最差通道 (315%)
1.92%
判定
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
整体 CV | 0.47 | 0.64 | 0.45 | 0.44 | 0.37
最差通道 CV | 0.72 | 0.82 | 0.78 | 1.92 | 0.61
参考：5 uL CV QC 4% / 客户 5%；最差通道 CV QC 5.6% / 客户 7%。
单机总结
趋势
CV 最大 0.64%，后续下降至 0.37%；315% 最差通道 CV 1.92%，仍明显低于 5.6% QC 限值。
数据备注
75% 为跳过/#REF；315% 备注“使用新验证 只测3盘”；315%/392% plate4/plate5 为 #DIV/0!。
结论
明细表 Finish，现有 CV 指标通过，建议通过。
阶段 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.47 | 0.64 | 0.45 | 0.44 | 0.37
最差通道 | 0.72 | 0.82 | 0.78 | 1.92 | 0.61