## Slide 1: P2HHV32 96CH LV Rod Seal 老化测试报告
2026.06.15
SZ ENG

## Slide 2
执行摘要：5 台 Rod Seal 移液器老化测试结论
总数量
5 台
Finish
3 台
停止/失败
2 台
QC 风险
1 台
总体结论
0409A03 与 0409A02 完成 392% / 1,020,000 cycles，现有 CV 与最差通道 CV 均满足 QC/客户规格。
0627A02 在 175% 光学验证 CV=6.83%，且 D3/G9 吸液少，判定停止/未通过。
0627A03 在 50%/175% 出现吸液失败并停止；0701A01 完成但 392% CV=4.155%-4.16%，超过 4% QC。

## Slide 3
状态核对：明细表与老化汇总表存在不同步
SN | 老化汇总表 | RD 明细表 | 最高点 | 报告判定
P2HHV3220250627A02 | 175% 停止；返修/拆机 | STOPED-(150%-175%) | 175% / 455k | FAIL / STOP
P2HHV3220250409A03 | 200% running | Finish | 392% / 1.02M | PASS
P2HHV3220250409A02 | 200% running | Finish | 392% / 1.02M | PASS
P2HHV3220250627A03 | 150%-175% 停止 | stopped-(150%-175%) | 175% / 455k | FAIL / STOP
P2HHV3220250701A01 | 200% running | Finish | 392% / 1.02M | QC RISK
同步差异
0409A03、0409A02、0701A01 在明细表已 Finish，但老化汇总表仍显示 200% running。
判定原则
本报告以 RD Lifetime 明细表、光学 CV sheet 与明确 fail note 为依据。

## Slide 4
5 uL 光学 CV：两台停止/风险机台需要重点处理
Chart: CV (%)
| 0627A02 | 0409A03 | 0409A02 | 0627A03 | 0701A01
最大 CV | 6.83 | 0.52 | 0.74 | 0.47 | 4.16
QC 4% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
客户 5% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
最高 CV
6.83%
0627A02 / 175%
QC 风险
4.16%
0701A01 / 392%
说明
0409A03/0409A02 全阶段 CV 均远低于 4% QC。

## Slide 5
最差通道 CV：最高 3.45%，仍低于 5.6% QC 限值
Chart: CV (%)
| 0627A02 | 0409A03 | 0409A02 | 0627A03 | 0701A01
最大最差通道 CV | 0.81 | 1.07 | 3.45 | 0.66 | 2.3
QC 5.6% | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
最高值
3.45%
0409A02 / 200%，伴随 B5 LOW %D 备注。
结论
最差通道 CV 未超过 5.6% QC；失败机台主要由吸液/泄漏和整体 CV 异常驱动。

## Slide 6
失效与风险证据：2 台停止，1 台完成但需复核
SN | 阶段 | 证据/备注 | 影响 | 
0627A02 | 175% | CV 6.83%；D3/G9 吸液少 | 超 QC/客户限值，停止 | 
0627A03 | 50%-175% | E10 不吸液；CH19/CH58 泄漏率高；B7 不吸液 FAIL | 过程失效，停止 | 
0701A01 | 392% | CV 4.155%-4.16%；H4 LOW %D；泄漏率 23.46 pa/s | 超过 4% QC，低于 5% 客户 | 
0409A02 | 200% | B5 LOW %D；最差通道 CV 3.45% | CV 未超限，有单点风险 | 
0409A03 | 全阶段 | 无失效记录；CV 最大 0.52% | 稳定通过 | 

## Slide 7
0627A02 单机总结：FAIL / STOP
STOPED-(150%-175%)
最高点
175% / 455k
最大 CV (175%)
6.83%
最大最差通道 (100%)
0.81%
判定
FAIL / STOP
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 175%
整体 CV | 0.46 | 0.65 | 6.83
最差通道 CV | 0.78 | 0.81 | 0.77
参考：5 uL CV QC 4% / 客户 5%；最差通道 CV QC 5.6% / 客户 7%。
单机总结
趋势
175% 光学验证 CV 达到 6.83%，高于 4% QC 和 5% 客户限值。
数据备注
主表备注 D3 吸液少；光学验证记录 D3/G9 吸液少，Summary 显示停止测试并进入返修/拆机分析。
结论
判定为未通过/停止，不建议按完成老化通过归档。
阶段 | 0% | 100% | 175%
CV | 0.46 | 0.65 | 6.83
最差通道 | 0.78 | 0.81 | 0.77

## Slide 8
0409A03 单机总结：PASS
Finish
最高点
392% / 1.02M
最大 CV (200% / 315%)
0.52%
最大最差通道 (200%)
1.07%
判定
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
整体 CV | 0.43 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.41
最差通道 CV | 0.7 | 0.94 | 1.07 | 0.73 | 0.64
参考：5 uL CV QC 4% / 客户 5%；最差通道 CV QC 5.6% / 客户 7%。
单机总结
趋势
CV 长期稳定在 0.41%-0.52%，远低于 4% QC 限值。
数据备注
392% plate4/plate5 为 #DIV/0!，需补充复测或说明仅使用前三块板数据。
结论
明细表 Finish 且现有 CV/最差通道 CV 均在规格内，建议通过。
阶段 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.43 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.41
最差通道 | 0.70 | 0.94 | 1.07 | 0.73 | 0.64

## Slide 9
0409A02 单机总结：PASS
Finish
最高点
392% / 1.02M
最大 CV (200%)
0.74%
最大最差通道 (200%)
3.45%
判定
PASS
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
整体 CV | 0.47 | 0.58 | 0.74 | 0.42 | 0.43
最差通道 CV | 0.73 | 0.91 | 3.45 | 0.65 | 0.75
参考：5 uL CV QC 4% / 客户 5%；最差通道 CV QC 5.6% / 客户 7%。
单机总结
趋势
CV 最高 0.74%，远低于 4% QC 限值；315% 和 392% 已回落至 0.42%-0.43%。
数据备注
200% 有 B5 LOW %D in plate3；最差通道 CV 3.45% 仍低于 5.6% QC 限值。
结论
完成 392% 且 CV 指标通过；建议通过，但保留 B5 D% 备注。
阶段 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.47 | 0.58 | 0.74 | 0.42 | 0.43
最差通道 | 0.73 | 0.91 | 3.45 | 0.65 | 0.75

## Slide 10
0627A03 单机总结：FAIL / STOP
stopped-(150%-175%)
最高点
175% / 455k
最大 CV (100%)
0.47%
最大最差通道 (0%)
0.66%
判定
FAIL / STOP
Chart: CV (%)
| 0% | 100%
整体 CV | 0.43 | 0.47
最差通道 CV | 0.66 | 0.61
参考：5 uL CV QC 4% / 客户 5%；最差通道 CV QC 5.6% / 客户 7%。
单机总结
趋势
现有光学 CV 在 0%-100% 阶段正常，但寿命过程出现多次吸液/泄漏异常。
数据备注
50% E10 不吸液后返修继续；150% CH19/CH58 泄漏率高；175% B7 不吸液体并 FAIL。
结论
虽现有 CV 未超限，但因 175% 明确 FAIL，判定为未通过/停止。
阶段 | 0% | 100%
CV | 0.43 | 0.47
最差通道 | 0.66 | 0.61

## Slide 11
0701A01 单机总结：QC RISK
Finish
最高点
392% / 1.02M
最大 CV (392%)
4.16%
最大最差通道 (315%)
2.30%
判定
QC RISK
Chart: CV (%)
| 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
整体 CV | 0.4 | 0.74 | 1.08 | 1.4 | 4.16
最差通道 CV | 0.73 | 1.73 | 0.78 | 2.3 | 0.93
参考：5 uL CV QC 4% / 客户 5%；最差通道 CV QC 5.6% / 客户 7%。
单机总结
趋势
CV 随寿命点持续上升，392% 为 4.155%-4.16%，超过 4% QC 但低于 5% 客户限值。
数据备注
200%/354% 有 H4 LOW %D；354% 还记录 200 uL 气压工装泄漏率 23.46 pa/s。
结论
明细表 Finish，但建议复核/复测 392% 光学结果与 H4 相关异常后再归档。
阶段 | 0% | 100% | 200% | 315% | 392%
CV | 0.40 | 0.74 | 1.08 | 1.40 | 4.16
最差通道 | 0.73 | 1.73 | 0.78 | 2.30 | 0.93