## Slide 1: P2HHV32 96CH LV 三种类型老化测试对比报告
2026.06.15
SZ ENG

## Slide 2
执行摘要：三种类型差异主要集中在 Rod Seal
对比类型
3 类
样本总数
14 台
完成 392%
12 台
STOP / Risk
3 台
核心结论
Mold Oring Rework 与 Mold Seal 均为 100% Finish / PASS，且最大 CV 均低于 1%，规格裕量充足。
Rod Seal 仅 2/5 明确 PASS，另有 2 台 STOP/FAIL、1 台 QC risk，是三类中唯一不建议直接放行的类型。
Rod Seal 的主要问题不是最差通道 CV 普遍超限，而是吸液不足、泄漏/漏液记录与 392% CV 风险并存。
建议方向
1. Mold Oring Rework 与 Mold Seal 可按 PASS 方向归档。
2. Rod Seal 建议 HOLD，完成失效 RCA、结构/装配复核和复测。
3. 三类正式归档前均需同步老化汇总表。
4. 对 392% plate4/plate5 #DIV/0! 形成统一复测或书面说明口径。

## Slide 3
三类测试状态快照：Rod Seal 存在 STOP/FAIL 与 QC risk
类型 | 样本 | Finish | PASS | Risk | Fail/Stop | 最大 CV | 最大最差通道 | 综合判定
Mold Oring Rework | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.825% | 2.88% | PASS
Rod Seal | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6.83% | 3.45% | HOLD / RCA
Mold Seal | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.86% | 3.04% | PASS
Mold Oring
4/4 到达 392% / 1.02M
最终 PASS：4/4；Fail/Stop：0/4
判定：PASS
Rod Seal
3/5 到达 392%；2/5 在 175% 前后停止
最终 PASS：2/5；Fail/Stop：2/5
判定：HOLD / RCA
Mold Seal
5/5 到达 392% / 1.02M
最终 PASS：5/5；Fail/Stop：0/5
判定：PASS

## Slide 4
完成率与最终 PASS 率：Rod Seal 明显落后
Chart: Rate (%)
| Mold Oring | Rod Seal | Mold Seal
Finish 率 | 100 | 60 | 100
最终 PASS 率 | 100 | 40 | 100
最高 PASS 率
100%
Mold Oring / Mold Seal
Rod Seal PASS
40%
风险点
Rod Seal 有 2 台 STOP/FAIL 与 1 台 QC risk。

## Slide 5
最大光学 CV 对比：Rod Seal 175% 节点超出 QC 限值
Chart: CV (%)
| Mold Oring | Rod Seal | Mold Seal
最大 CV | 0.825 | 6.83 | 0.86
QC 4% | 4 | 4 | 4
客户 5% | 5 | 5 | 5
最高值
6.83%
Rod Seal / 0627A02 / 175%，伴随 D3/G9 吸液少。
通过类型
Mold Oring 与 Mold Seal 最大 CV 均低于 1%。

## Slide 6
最大最差通道 CV 对比：三类均低于 5.6% QC 限值
Chart: CV (%)
| Mold Oring | Rod Seal | Mold Seal
最大最差通道 CV | 2.88 | 3.45 | 3.04
QC 5.6% | 5.6 | 5.6 | 5.6
客户 7% | 7 | 7 | 7
最高值
3.45%
Rod Seal / 0409A02 / 200%
QC 限值
5.6%
解释
Rod Seal 失效更偏机械/吸液/泄漏问题，而非 worst-channel CV 普遍超限。

## Slide 7
Mold Oring Rework：整体通过
PASS
样本数量
4 台
Finish / PASS
4/4 / 4/4
最大 CV
0.825%
最大最差通道
2.88%
类型结论
4 台均 Finish 并完成 392%；所有可用 CV 与最差通道 CV 均低于规格限值，整体裕量最好。
汇总表仍显示 238% running；392% plate4/plate5 为 #DIV/0!；0411A03 有 0% high %D 备注但后续 CV 在规格内。
SN | 状态 | 判定 | Max CV | Max worst | 备注
0401A03 | Finish | PASS | 0.566% | 1.01% | 392% plate4/plate5 #DIV/0!
0408A02 | Finish | PASS | 0.492% | 1.41% | 392% plate4/plate5 #DIV/0!
0410A07 | Finish | PASS | 0.724% | 1.60% | 392% plate4/plate5 #DIV/0!
0411A03 | Finish | PASS | 0.825% | 2.88% | 0% high %D note; within spec later

## Slide 8
Rod Seal：需 HOLD 与 RCA
HOLD / RCA
样本数量
5 台
Finish / PASS
3/5 / 2/5
最大 CV
6.83%
最大最差通道
3.45%
类型结论
唯一出现 STOP/FAIL 与 QC risk 的类型；失效集中在吸液不足、漏液/泄漏率异常和 392% CV 超 QC 风险。
0627A02 175% CV 6.83% 且 D3/G9 吸液少；0627A03 150%-175% FAIL；0701A01 Finish 但 392% CV 4.16%，判定 QC risk。
SN | 状态 | 判定 | Max CV | Max worst | 备注
0627A02 | STOP 150%-175% | FAIL/STOP | 6.83% | 0.81% | D3/G9 吸液少；返修/拆机
0409A03 | Finish | PASS | 0.52% | 1.07% | 392% plate4/plate5 #DIV/0!
0409A02 | Finish | PASS | 0.74% | 3.45% | 200% B5 LOW %D
0627A03 | STOP 150%-175% | FAIL/STOP | 0.47% | 0.66% | E10/B7 不吸液；CH19/58 泄漏
0701A01 | Finish | QC RISK | 4.16% | 2.30% | H4 LOW %D；泄漏率 23.46 pa/s

## Slide 9
Mold Seal：整体通过
PASS
样本数量
5 台
Finish / PASS
5/5 / 5/5
最大 CV
0.86%
最大最差通道
3.04%
类型结论
5 台均 Finish 并完成 392%；最大 CV 0.86%，最大最差通道 CV 3.04%，均满足规格。
汇总表仍显示 200% running；392% plate4/plate5 为 #DIV/0!；部分 315% 记录为新验证只测 3 盘。
SN | 状态 | 判定 | Max CV | Max worst | 备注
0407A02 | Finish | PASS | 0.54% | 3.00% | 392% plate4/plate5 #DIV/0!
0627A05 | Finish | PASS | 0.86% | 3.04% | 100% C8 LOW %D；3 盘范围
0701A05 | Finish | PASS | 0.69% | 2.57% | 392% plate4/plate5 #DIV/0!
0627A01 | Finish | PASS | 0.72% | 1.15% | 315% 新验证只测 3 盘
0702A04 | Finish | PASS | 0.64% | 1.92% | 75% skip/#REF；3 盘范围

## Slide 10
失效模式与数据质量对比
1
Mold Oring Rework
失效/风险
无 STOP/FAIL；仅 0411A03 有 0% high %D 早期备注，后续 CV 在规格内。
数据质量
汇总表滞后到 238%；392% plate4/plate5 #DIV/0!。
2
Rod Seal
失效/风险
2 台 STOP/FAIL：吸液少、不吸液、泄漏率高；1 台 Finish 但 392% CV 4.16% QC risk。
数据质量
部分 Finish 机台汇总表仍为 200% running；392% plate4/plate5 #DIV/0!。
3
Mold Seal
失效/风险
无 STOP/FAIL；0627A05 有 C8 LOW %D 备注，但 CV / worst-channel CV 均在规格内。
数据质量
汇总表滞后到 200%；392% plate4/plate5 #DIV/0!；部分 315% 仅 3 盘。
共性处理建议
三类均存在老化汇总表与 RD 明细表不同步、392% plate4/plate5 #DIV/0! 的归档口径问题。建议在最终归档前统一补测或形成书面说明。

## Slide 11
最终建议：两类可通过，Rod Seal 需暂停放行并完成 RCA
1
推荐通过
Mold Oring Rework：4/4 Finish，4/4 PASS，最大 CV 0.825%，最大最差通道 CV 2.88%，三类中光学裕量最好。
2
推荐通过
Mold Seal：5/5 Finish，5/5 PASS，最大 CV 0.86%，最大最差通道 CV 3.04%，可按 PASS 方向归档。
3
暂缓放行
Rod Seal：2/5 STOP/FAIL、1/5 QC risk，建议完成失效件拆解、吸液/泄漏 RCA、结构/装配复核与复测后再判定。
归档前统一动作
同步老化汇总表状态；对 392% plate4/plate5 #DIV/0! 形成统一复测或书面说明；保留所有 LOW %D、吸液少、泄漏率和三盘验证范围备注。