## Slide 1
96CH LV 老化测试结果总览
管理层视角：测试工作量、通过率、方案选择与最终结论
覆盖类型
2 类
跑测样机
19 台
到达终点
16 台
PASS / 总通过率
15 台 / 79%
风险复核
2 项
Fail 已闭环
2 台
我们做了什么
按指定 SN 清单复核 19 台样机，统一归为 Mold Oring 与 OTP-O ring 两类。
逐台检查最高老化节点、CV、最差通道 CV、LOW %D、吸液/不吸液与泄漏备注。
覆盖 0 到 1,020,000/1,085,000 次老化节点；16 台跑到终点，15 台计入 PASS。
核心工作量：19 台 × 多节点验证
类型 1：Mold Oring
推荐推进
样机
14 台
终点
13/14
PASS
13/14
通过率
93%
完成率
93%
PASS 率
93%
1,020,000-1,085,000 次
通过率与完成度均高；已验证到原设计寿命约 3.8-4.0 倍。
剩余 1 项风险复核：0407A01 D2 漏液/O-ring replacement。
类型 2：OTP-O ring
不建议作为通过方案
样机
5 台
终点
3/5
PASS
2/5
通过率
40%
完成率
60%
PASS 率
40%
3 台到 1,020,000 次；2 台 150%-175% 停止
通过率低，且 2 台 Fail 已完成分析和闭环。
风险集中在吸液少、不吸液、泄漏率异常、392% CV 超 QC 限值。
最终结论
Mold Oring 已通过 1,020,000-1,085,000 次验证，相比原设计寿命 270,000 次达到约 3.8-4.0 倍（提升约 278%-302%）；建议作为寿命提升方向推进。OTP-O ring 两台失效已完成分析闭环并判定 Fail，不建议作为通过方案。

## Slide 2
测试范围与判定口径
报告把原始测试记录转成老板可直接决策的 PASS / Risk / Fail closed 口径
测试对象
2 种 O-ring 类型
19 台 96CH LV 移液器
老化覆盖
0 → 1,020,000 / 1,085,000 次
16 台到达终点
判定状态
PASS / Risk review / Fail closed
避免混淆待闭环与已闭环 Fail
统一规格口径
CV：QC 限值 4%；客户限值 5%。
最差通道 CV：QC 限值 5.6%；客户限值 7%。
LOW %D、吸液少、不吸液、泄漏率异常作为风险备注进入单台结论。
本次关键判定调整
P2HHV3120250702A03：H3 low %D，按通过移液器计入。
P2HHV3220250410A04：复位开关损伤，按通过移液器计入。
P2HHV3220250627A02 / A03：已有分析报告和闭环，归为 Fail closed。
Mold Oring + Molded Plunger Seal 统一归为 Mold Oring，不再拆分。
呈现原则：主报告突出工作量、通过率和设计决策；单台数据作为支撑页和附录，不放在第一页干扰结论。

## Slide 3
两种 O-ring 类型对比
Mold Oring 完成度和通过率明显优于 OTP-O ring，是更适合推进的寿命提升方向
类型
样机数
到达终点
PASS
通过率
风险/Fail
建议
Mold Oring
14
13/14
13/14
93%
1 Risk
推荐推进
OTP-O ring
5
3/5
2/5
40%
1 Risk + 2 Fail
不建议通过
PASS 率对比
Mold Oring
93%
OTP-O ring
40%
Mold Oring 的通过率比 OTP-O ring 高 53 个百分点。
异常模式差异
Mold Oring：整体跑到终点比例高，主要剩余问题为单台 D2 漏液/O-ring replacement 风险复核。
OTP-O ring：存在吸液少、不吸液、泄漏率高，以及 392% CV 4.16% 超 QC 限值。
因此比较结论不是单纯“谁数据更漂亮”，而是 Mold Oring 已形成可推进的寿命验证证据。

## Slide 4
寿命提升验证结果
把 392% / 417% 转成实际次数，更适合管理层理解寿命提升
原设计寿命 vs 已验证寿命
270,000
原设计
1,020,000
392%
1,085,000
417%
量化结论
已验证寿命下限
1,020,000 次
已验证寿命上限
1,085,000 次
相对 270,000 次原设计寿命，已达到约 3.8-4.0 倍。
等效寿命提升约 278%-302%。
推荐在管理层材料中直接使用次数，不只写 392% / 417%。
建议表述：Mold Oring 已通过 1,020,000-1,085,000 次验证，寿命验证水平达到原设计寿命约 3.8-4.0 倍。

## Slide 5
异常、Fail 与闭环说明
将异常按决策状态拆分，避免把已闭环 Fail、风险复核和通过样机混在一起
Fail closed
P2HHV3220250627A02：D3/G9 吸液少；175% CV 6.83%；已有分析与闭环。
P2HHV3220250627A03：E10/B7 不吸液；泄漏率高；已有分析与闭环。
两台均属于 OTP-O ring，最终统计归为 Fail。
Risk review
P2HHV3120250407A01：D2 漏液 / O-ring replacement，作为 Mold Oring 单项风险复核。
P2HHV3220250701A01：392% CV 4.16%，H4 LOW %D 与泄漏备注，作为 OTP-O ring QC risk。
风险项不掩盖 Mold Oring 总体通过趋势，但需单独归档。
Counted as PASS
P2HHV3120250702A03：H3 low %D，按通过移液器计入。
P2HHV3220250410A04：复位开关损伤，按通过移液器计入。
这两台不再拉低 Mold Oring 通过率。
管理层解读：Fail 已闭环不等于待确认；Risk review 不等于 Fail；已确认通过的特殊案例应在总通过率中按 PASS 计入。

## Slide 6
附录：Mold Oring 单台总结
Mold Oring 共 14 台；13 台按 PASS 计入，1 台作为 Risk review 单独关闭
SN
状态
终点
备注
P2HHV3120250407A01
Risk
1,085,000
D2 漏液 / O-ring replacement
P2HHV3120250702A02
PASS
1,085,000
完成 417%，数据稳定
P2HHV3120250702A03
PASS
1,085,000
H3 low %D 已按通过计入
P2HHV3120250701A02
PASS
1,085,000
完成 417%，通过
P2HHV3220250401A03
PASS
1,020,000
完成 392%，通过
P2HHV3220250408A02
PASS
1,020,000
完成 392%，通过
P2HHV3220250410A04
PASS
非寿命异常
复位开关损伤，按通过计入
SN
状态
终点
备注
P2HHV3220250410A07
PASS
1,020,000
完成 392%，通过
P2HHV3220250411A03
PASS
1,020,000
完成 392%，通过
P2HHV3220250407A02
PASS
1,020,000
完成 392%，通过
P2HHV3220250627A05
PASS
1,020,000
完成 392%，通过
P2HHV3220250701A05
PASS
1,020,000
完成 392%，通过
P2HHV3220250627A01
PASS
1,020,000
完成 392%，通过
P2HHV3220250702A04
PASS
1,020,000
完成 392%，通过
归档建议：Mold Oring 整体按通过方向推进；P2HHV3120250407A01 的 D2 漏液/O-ring replacement 作为单项风险说明关闭。

## Slide 7
附录：OTP-O ring 单台总结
OTP-O ring 共 5 台；2 台 PASS，1 台 QC risk，2 台 Fail closed
SN
状态
终点
备注
P2HHV3220250627A02
FAIL
150%-175%
D3/G9 吸液少；175% CV 6.83%；已闭环
P2HHV3220250409A03
PASS
1,020,000
完成 392%，通过
P2HHV3220250409A02
PASS
1,020,000
完成 392%，通过
P2HHV3220250701A01
Risk
1,020,000
392% CV 4.16%；H4 LOW %D；泄漏备注
P2HHV3220250627A03
FAIL
150%-175%
E10/B7 不吸液；泄漏率高；已闭环
结论
OTP-O ring 通过率仅 40%，且失效集中在吸液/不吸液、泄漏率和 CV 风险；不建议作为通过方案推进。

## Slide 8
最终结论与建议
本页用于汇报收口：把测试工作量转化为设计选择建议
核心结论
Mold Oring 已完成 1,020,000-1,085,000 次寿命验证，相较原设计寿命 270,000 次达到约 3.8-4.0 倍，具备明确寿命提升证据。
1
推进 Mold Oring
作为 96CH LV 寿命提升方向继续推进，并完成剩余风险项归档。
2
OTP-O ring 不作为通过方案
两台 Fail 已闭环；保留为失效与风险参考，不建议作为当前放行方案。
3
归档口径统一
主报告讲工作量、通过率和结论；单台数据、LOW %D、泄漏/吸液异常放入 backup。