## Slide 1: P2HHV32 96CH LV 两种 O-ring 老化测试对比报告
2026.06.16
SZ ENG

## Slide 2
执行摘要：Mold Oring 完成度高，OTP-O ring 风险集中
对比类型
Mold/OTP Oring
样本总数
18 台
完成 392%/417%
16 台
Risk / Fail / Hold
5 台
核心结论
Mold Oring 本次纳入 13 台，均已完成 392% 或 417%；其中 0407A01、0702A03 需重点跟踪。
OTP-O ring 共 5 台，仅 2 台明确 PASS，2 台 STOP/FAIL、1 台 QC risk，建议暂缓放行并完成 RCA。
两类失效模式不同：Mold Oring 主要是局部漏液/O-ring 返修与个别通道 D% 风险；OTP-O ring 主要是吸液少、不吸液和泄漏风险。

## Slide 3
两类 O-ring 测试状态快照
类型 | 样本 | 完成 | PASS | QC risk | HOLD | STOP/FAIL | across all dispenses CV | CV of the worst channel | 综合判定
Mold Oring | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6.6% | 55.15% | PASS with Risk Notes
OTP-O ring | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.83% | 3.45% | HOLD / RCA
Mold Oring
完成：13/13
PASS：11/13；Risk/Hold/Fail：2/13
判定：PASS with Risk Notes
OTP-O ring
完成：3/5
PASS：2/5；Risk/Hold/Fail：3/5
判定：HOLD / RCA

## Slide 4
完成率与 PASS 率：OTP-O ring 明显低于 Mold Oring
Chart: Rate (%)
| Mold Oring | OTP-O ring
完成率 | 100 | 60
PASS 率 | 85 | 40
Risk/Fail/Hold 率 | 15 | 60
Mold Oring 完成
100%
OTP PASS
40%
风险点
OTP-O ring 有 3/5 风险或失败；Mold Oring 有 2/13 需跟踪。

## Slide 5
CV across all dispenses 对比：两类均有超阈值
Chart: CV (%)
| Mold Oring | OTP-O ring
最大 CV | 6.6 | 6.83
QC 4% | 4 | 4
客户 5% | 5 | 5
最高值
6.83%
OTP-O ring / 0627A02 / 175%，D3/G9 吸液少。
Mold Oring
0407A01 在 379% CV 6.60%，与 D2 漏液/O-ring 更换相关。

## Slide 6
CV of the worst channel：Mold Oring 有一台在379%（985000cycles）D2漏液
Chart: CV (%)
| Mold Oring | OTP-O ring
最大最差通道 CV | 55.15 | 3.45
QC 5.6% | 5.6 | 5.6
客户 7% | 7 | 7
最高值
55.15%
Mold Oring / 0407A01 / 379%，D2 漏液。
解释
OTP-O ring 的 worst-channel CV 最高 3.45%，未超过 5.6% QC；其主要风险来自吸液/泄漏。

## Slide 7
Mold Oring 类型分析：整体可推进，但需关闭风险机
PASS with risk notes
样本数量
13 台
完成 / PASS
13/13 / 11/13
across all dispenses CV
6.60%
最大最差通道 cv
55.15
类型结论
本次纳入统计的 13 台均已完成至 392% 或 417%；其中 11 台建议 PASS，2 台保留 QC risk / 返修相关风险。
风险集中在 P2HHV3120250407A01 的 D2 漏液/O-ring replacement，以及 P2HHV3120250702A03 的 H3 low %D 与 worst-channel CV spike。
状态 | 数量 | 说明
PASS | 11 | 多数完成 392%/417%，CV 满足规格
QC risk | 2 | D2 漏液 / H3 low %D 与 worst-channel CV 超限
HOLD/RUNNING | 0 | 本次纳入统计样本中无 HOLD/RUNNING

## Slide 8
OTP-O ring 类型分析：建议 HOLD 与 RCA
HOLD / RCA
样本数量
5 台
完成 / PASS
3/5 / 2/5
最大 CV
6.83%
最大最差通道
3.45%
类型结论
样本数量较少但风险占比最高：5 台中 2 台 STOP/FAIL、1 台 QC risk，仅 2 台明确 PASS。
失效集中在吸液少/不吸液、泄漏率异常和 392% CV 风险；0627A02 与 0627A03 已停止，0701A01 虽 Finish 但 392% CV 4.16%。
SN | 状态 | 判定 | Max CV | Max worst | 备注
P2HHV3220250627A02 | STOP 150%-175% | FAIL/STOP | 6.83% | 0.81% | 175% 光学验证 D3/G9 吸液少，拆机/返修
P2HHV3220250627A03 | STOP 150%-175% | FAIL/STOP | 0.47% | 0.66% | E10/B7 不吸液；CH19/CH58 泄漏率高
P2HHV3220250701A01 | Finish / 392% | QC RISK | 4.16% | 2.30% | H4 LOW %D；200 uL 泄漏率 23.46 pa/s

## Slide 9
最终建议：Mold Oring 有条件推进，OTP-O ring 暂缓放行
1
有条件 PASS
Mold Oring：11 台正常完成机台可按 PASS 方向推进；0407A01、0702A03 需单独关闭风险项后再归档。
2
HOLD / RCA
OTP-O ring：2/5 STOP/FAIL、1/5 QC risk，建议完成失效件拆解、吸液/泄漏 RCA、结构/装配复核与复测后再判定。