## Slide 1
96CH LV 老化测试工作量与结果总览
392% = 1,020,000次；417% = 1,085,000次；原设计寿命 = 270,000次
opentrons
合创生物
覆盖类型
2 类
跑测样机
19 台
完成 1,020,000/1,085,000次
16 台
PASS / 总通过率
15 台 / 79%
风险复核
2 项
Fail 已闭环
2 台
我们完成的工作
按用户指定 SN 清单重新匹配 19 台样机，统一归为 Mold Oring 与 OTP-O ring 两类进行统计。
逐台复核 RD 明细状态、最高老化节点、CV、最差通道 CV、LOW %D、吸液/不吸液和泄漏备注。
测试覆盖从 0 到 1,020,000/1,085,000次；16 台已跑到终点，15 台计入通过。
工作量核心：19 台 × 多节点验证
类型 1：Mold Oring
14 台：全部归为 Mold Oring
PASS with risk closure
跑测数量
14 台
完成终点
13/14
PASS
13/14
通过率
93%
完成率
93%
PASS 率
93%
最高覆盖 1,085,000次；主体完成 1,020,000次
工作量：14 台纳入统计，13 台已完成至 1,020,000次 或 1,085,000次。
通过率：13/14 PASS；
风险复核：0407A01 D2 漏液/O-ring replacement 仍需作为单项风险说明。
类型 2：OTP-O ring
5 台：ROD SEAL PIPETTE (10433+10425+10026OTP)
FAIL closed / HOLD
跑测数量
5 台
完成终点
3/5
PASS
2/5
通过率
40%
风险/Fail
3 项
完成率
60%
PASS 率
40%
3 台完成 1,020,000次；2 台停止在 150%-175%
工作量：5 台纳入统计，覆盖 0 至 1,020,000次节点，2 台中途 STOP/FAIL。
通过率：2/5 PASS；1 台 QC risk；2 台已完成分析报告和闭环，判定 Fail。
主要风险：D3/G9 吸液少、E10/B7 不吸液、泄漏率高、1,020,000次节点 CV 4.16%。
最终结论
Mold Oring 老化验证表明：相较原设计寿命 270,000 次，当前样机已通过 1,020,000-1,085,000 次验证，寿命达到约 3.8-4.0 倍（提升约 278%-302%）。因此 Mold Oring 可作为寿命提升方向推进；OTP-O ring 两台失效已分析闭环并判定 Fail，不建议作为通过方案。
注：老化汇总表部分 P2HHV32 进度仍滞后，最终统计以 RD 明细最新节点为准。