## Slide 1
P1000H O-ring
数据分析报告
Data-focused analysis of aspiration behavior and optical CV
1,020,000 cycles / 392.3% life
报告类型
数据分析
趋势 / 异常节点
plate-level 口径
逐台证据链
SZ ENG | 2026-06-04
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 1/13

## Slide 2
1. 数据范围与分析口径
本报告以吸水/LOW %D 与 Optical CV 为主分析对象，Pressure 仅作为密封辅助背景，不作为主判定。
Opentrons
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 2/13
字段
数据口径
样本数量
5 台 production P1KH 96-channel P1000H
测试类型
1000 uL cycles / O-ring 相关性能观察
Cycle 记录
每台 15 条 cycle row，其中 10 条具有可分析 CV 数值
最新节点
1,020,000 cycles / 392.3% life / Finish x5
关键数据字段
CV across all dispenses、plate1-5 CV、worst-channel CV、LOW %D / fail / note
重要口径变化
1020k 最新节点仅 plate1-3 有效，plate4/5 为 #DIV/0!
分析原则：把 O-ring 作为“影响吸水一致性和 optical CV 的工程假设”，用数据证明风险等级；不把推断当作已确认根因。

## Slide 3
2. 指标定义：哪些数据能说明 O-ring 风险
O-ring 不直接产生 optical 数值；它通过密封和摩擦影响吸/排液稳定性，再反映到光学。
Opentrons
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 3/13
类别
指标
分析意义
直接现象
LOW %D / low aspiration
吸水偏少或通道局部吸液不足，是最接近 O-ring 密封问题的观察项
直接现象
Optical CV across all dispenses
总体分液一致性；升高提示通道间或 plate 间波动增加
直接现象
Worst-channel CV
用于定位单通道或少数通道的异常峰值
数据质量
有效 plate 数
latest 1020k 只测 3 盘，不能与历史 5 盘口径完全等价
工程推断
O-ring 风险
当 LOW %D、CV 峰值和通道定位同时出现时，O-ring 风险等级上升
• 本报告优先看“数据模式”：是否整体偏高、是否局部通道异常、是否伴随 LOW %D / fail note。
• O-ring 结论必须通过拆检或更换前后复测确认；当前报告给出的是数据支持强弱。

## Slide 4
3. CV Trend：不同样机的波动模式不同
A05 是 late-stage spike；A01 是 early/mid-stage high 后改善；A04 在 195k-520k 和 latest 均偏高。
Opentrons
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 4/13
CV across all dispenses by cycle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
260k
520k
820k
1020k
CV 5 reference
0624A04
1217A05
0311A04
0624A01
0624A05
Unit
Latest CV
Max CV point
N
0624A04
4.379
520k / 5.642
10
1217A05
1.487
520k / 6.195
10
0311A04
0.677
0 / 1.957
10
0624A01
1.633
520k / 8.406
10
0624A05
6.839
1020k / 6.839
10

## Slide 5
4. Worst-channel CV：通道级异常峰值定位
Worst-channel CV 能帮助识别局部密封/吸液不稳定，而不是只看总体 CV。
Opentrons
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 5/13
Worst-channel CV by cycle
0
2
4
6
8
10
12
14
0
260k
520k
820k
1020k
0624A04
1217A05
0311A04
0624A01
0624A05
Unit
Max worst-channel
Latest worst-channel
Risk
0624A04
520k / 11.204
1020k / 1.585
High
1217A05
520k / 7.419
1020k / 2.308
High
0311A04
195k / 3.158
1020k / 1.052
Low
0624A01
195k / 13.397
1020k / 3.046
Monitor
0624A05
100k / 8.334
1020k / 3.150
High

## Slide 6
5. Latest 1020k Plate-level 分析
最新节点只包含 plate1-3；A05 的三个有效 plate 均在 6.7-6.9，表现为整体性偏高。
Opentrons
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 6/13
Latest CV comparison
0
1
2
3
4
5
6
7
8
4.379
0624A04
1.487
1217A05
0.677
0311A04
1.633
0624A01
6.839
0624A05
Unit
Latest CV
Plate1 / Plate2 / Plate3 / Plate4 / Plate5
Valid
Note
0624A04
4.379
4.324 / 4.352 / 4.447 / #DIV/0! / #DIV/0!
3
光学新测试标准，只测3盘
1217A05
1.487
0.562 / 0.544 / 0.450 / #DIV/0! / #DIV/0!
3
-
0311A04
0.677
0.549 / 0.571 / 0.577 / #DIV/0! / #DIV/0!
3
-
0624A01
1.633
0.448 / 0.860 / 0.454 / #DIV/0! / #DIV/0!
3
-
0624A05
6.839
6.743 / 6.944 / 6.898 / #DIV/0! / #DIV/0!
3
-
数据口径风险：latest 1020k 与早期 5-plate 数据不完全可比。A05 的异常仍然成立，因为 3 个有效 plate 同时偏高；但其他样机的 latest CV 应谨慎横向比较。

## Slide 7
6. 异常节点时间线：吸水/LOW %D 与 optical 峰值的关系
异常并非只在终点出现；A04、A01、1217A05 的关键证据集中在中早期。
Opentrons
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 7/13
Cycle
Unit
Observed data / note
Evidence type
100k
0624A04
F1 LOW %D in plate5
吸水异常
195k
0624A01
H1 LOW %D plate2; G12 LOW %D plate3; worst CV 13.397
吸水 + 通道峰值
260k
0624A04
A5 LOW %D plate4; CV 4.214
吸水异常
455k / 175%
1217A05
Explicit fail; C5/C7 aspirate less
明确吸水 fail
520k
0624A04
Oil leak / sensor error; CV 5.642; worst 11.204
事件 + 光学峰值
520k
0624A01
Max CV 8.406
光学峰值
1020k
0624A05
Latest CV 6.839; plate1-3 all high
终点整体偏高
1020k
All
Only 3 valid plates; plate4/5 #DIV/0!
数据口径变化
分析重点：O-ring 风险不是只由某一个 CV 数值决定，而是由“吸水异常 + 通道定位 + CV 峰值 + 事件记录”共同决定。

## Slide 8
7. 逐台数据矩阵：latest、peak、异常记录并列比较
这一页是样机级数据总表，供后续 review 和 root-cause 排查使用。
Opentrons
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 8/13
Unit
Risk
Latest CV
Max CV
Max worst CV
Notes / fail evidence
0624A04
High
4.379
520k / 5.642
520k / 11.204
100k F1 LOW %D in plate5; 260k A5 LOW %D plate4; 520k 取针管报错丢步或撞击：漏油，背板内都是油，造成传感器报错; 1020k 光学新测试标准，只测3盘
1217A05
High
1.487
520k / 6.195
520k / 7.419
455k C5 C7 2个通道吸水少
0311A04
Low
0.677
0 / 1.957
195k / 3.158
-
0624A01
Monitor
1.633
520k / 8.406
195k / 13.397
195k H1 LOW %D in plate2 G12 LOW %D in plate3; 920k 光学; - 光学
0624A05
High
6.839
1020k / 6.839
100k / 8.334
-
High
High
Low
Monitor
High

## Slide 9
8. Case Analysis - 0624A05：late-stage optical spike
A05 的关键不是历史 LOW %D，而是终点三个有效 plate 同时出现高 CV。
Opentrons
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 9/13
CV trend - all units, A05 highlighted by final spike
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
260k
520k
820k
1020k
5
0624A04
1217A05
0311A04
0624A01
0624A05
Cycle
Life
CV
Worst
Note
0
0.0%
0.860
1.212
-
65k
25.0%
1.051
4.609
-
100k
Lifetest Spec
1.300
8.334
-
130k
50.0%
0.641
1.037
-
195k
75.0%
0.915
4.362
-
260k
100.0%
0.602
1.061
-
520k
200.0%
0.748
1.387
-
620k
238.5%
0.656
0.921
-
820k
315.4%
0.547
1.253
-
1020k
392.3%
6.839
3.150
-
Data read: latest CV 6.839 is also max CV, with plate1/2/3 = 6.743 / 6.944 / 6.898. This is a repeatable plate-level pattern at the latest point, not a single plate outlier.

## Slide 10
9. Case Analysis - A04 / 1217A05：吸水异常与局部通道风险
A04 有 LOW %D + oil leak event；1217A05 有明确 C5/C7 low aspiration fail。
Opentrons
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 10/13
Unit
Cycle
Data evidence
Interpretation
0624A04
100k
F1 LOW %D in plate5
早期吸水异常
0624A04
260k
A5 LOW %D plate4
重复 LOW %D
0624A04
520k
Oil leak / sensor error; max CV 5.642; max worst 11.204
事件 + optical peak
0624A04
1020k
Latest CV 4.379; only 3 valid plates
终点仍偏高
1217A05
455k / 175%
Explicit fail; C5/C7 aspirate less
明确吸水 fail
1217A05
520k
Max CV 6.195; max worst 7.419
optical peak
1217A05
1020k
Latest CV 1.487; worst 2.308
终点改善但历史 fail 保留
4.38
A04 latest CV
11.20
A04 max worst
1.49
1217 latest CV
7.42
1217 max worst

## Slide 11
10. Case Analysis - A01 / 0311A04：恢复型与稳定型对照
A01 历史波动大但 latest 改善；0311A04 的 optical 表现稳定，可作为参考样本。
Opentrons
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 11/13
CV trend: A01 recovery vs 0311A04 stable baseline
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
260k
520k
820k
1020k
5
0624A04
1217A05
0311A04
0624A01
0624A05
Unit
Cycle
Data
Read
0624A01
65k-520k
CV 4.757 → 8.406 high band
历史波动明显
0624A01
195k
H1 LOW %D; G12 LOW %D; worst 13.397
吸水异常 + 通道峰值
0624A01
1020k
Latest CV 1.633; worst 3.046
已改善但需确认可重复
0311A04
0-1020k
Latest CV 0.677; max CV 1.957
整体稳定
0311A04
195k
Max worst 3.158
低幅通道峰值，可接受作 reference
A01 max CV 8.406 vs latest 1.633; 0311A04 latest 0.677. 数据上 A01 是“恢复型”，0311A04 是“稳定型”。

## Slide 12
11. O-ring 证据强度矩阵
区分“直接数据证据”和“O-ring 根因推断”，避免把相关性直接写成因果。
Opentrons
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 12/13
Unit
Optical / aspiration evidence
Supporting event
O-ring inference strength
0624A05
强：latest CV 6.839; 3 个有效 plate 同时高
弱：无明确 LOW %D note
中高：整体一致性下降，需更换前后复测
0624A04
强：F1/A5 LOW %D; max worst 11.204
强：油漏/传感器事件
高：污染/润滑/密封面异常需拆检
1217A05
强：C5/C7 low aspiration fail
中：520k CV peak
高：局部 O-ring 或通道装配风险
0624A01
中：H1/G12 LOW %D; historical CV high
中：latest 改善
中：阶段性异常，需 repeatability
0311A04
弱：无异常 note; CV 稳定
弱
低：reference sample
根因确认标准：拆检发现 O-ring 异常，且更换后对应通道 LOW %D / CV 异常显著改善并可重复。

## Slide 13
12. 数据补充与最终判定建议
当前数据足以分层风险，但最终 O-ring performance 判定还需要补充验证数据。
Opentrons
P1000H O-ring Data Analysis | 2026-06-04 | 13/13
#
Data needed
具体内容
Purpose
1
O-ring 拆检数据
磨损、划伤、污染、润滑状态、压缩永久变形
把 optical/吸水异常与实物状态关联
2
更换前后 A/B 数据
同台同通道，替换 O-ring 前后 CV、LOW %D、吸水量变化
验证 O-ring 是否为主要原因
3
通道定位复测
C5/C7、F1/A5、H1/G12、A05 全通道 repeat
确认异常是否固定在通道或 plate
4
统一 plate 口径
latest 节点补齐 5 plate 或明确 3 plate 标准
解决历史与 latest 可比性问题
5
最终 acceptance 规则
Optical + aspiration + seal/leak 三类指标合并判定
避免只按 cycles 或单一 CV 给出 PASS