## Slide 1
P1000H O-ring
性能测试汇总报告
影响路径：吸水一致性与 Optical CV
Data cut: 1,020,000 cycles / 392.3% life
报告目的
从 O-ring 密封性能角度
解释吸水异常
与光学波动
并给出逐台风险分层
SZ ENG | 2026-06-04
P1000H O-ring Performance Summary | 2026-06-04 | 1/9

## Slide 2
Executive Summary / 结论摘要
O-ring 风险集中在 A05、A04、1217A05；0311A04 可作为稳定对照。
Opentrons
P1000H O-ring Performance Summary | 2026-06-04 | 2/9
最高优先级
0624A05
最新 CV 6.839，plate 1-3 全高
高风险闭环
0624A04 / 1217A05
LOW %D、吸水少、油漏事件
稳定对照
0311A04
latest CV 0.677，无非 Pressure fail note
主要判断：完成 1,020,000 cycles 不等于 O-ring 性能无异常通过。
直接证据包括：LOW %D、C5/C7 吸水少、latest / historical Optical CV 升高、worst-channel CV 峰值。
O-ring 相关推断：密封不足、压缩永久变形、润滑/污染异常会导致吸水量偏差，并最终反映为 optical CV 波动。
建议采用“更换 O-ring 前后对比复测”确认因果关系，而不是仅凭 CV 直接判定 O-ring 为唯一原因。

## Slide 3
O-ring 对吸水与 Optical 的影响链路
本页为工程机理推断，用于解释为什么密封性能会影响吸水和光学结果。
Opentrons
P1000H O-ring Performance Summary | 2026-06-04 | 3/9
O-ring 状态
磨损 / 压缩变形
润滑不足 / 污染
装配偏差
密封与摩擦
微漏气
滑动阻力变化
通道间差异
吸水表现
吸水少
LOW %D
气泡 / 残液风险
Optical 结果
CV 升高
worst-channel CV 升高
plate 间一致性下降
报告结论
按通道定位
O-ring 拆检
更换前后复测
关键解释：O-ring 不一定直接造成 optical 读数异常，但会先影响气密性和吸/排液稳定性。
当吸水量偏小或通道间吸水不一致时，光学读数会表现为 LOW %D、CV 高、worst-channel CV 高。
因此，本报告将 O-ring 风险判定建立在“吸水现象 + optical CV + 通道定位”的组合证据上。

## Slide 4
总体 Optical 证据：latest CV 与历史峰值
A05 最新 CV 明显偏高；A04 / A01 的历史峰值提示曾出现通道一致性失控。
Opentrons
P1000H O-ring Performance Summary | 2026-06-04 | 4/9
Latest Optical CV @ 1,020,000 cycles
0
2
4
6
8
4.379
0624A04
1.487
1217A05
0.677
0311A04
1.633
0624A01
6.839
0624A05
CV
Historical Max Worst-channel CV
0
2
4
6
8
10
12
14
11.2
0624A04
7.419
1217A05
3.158
0311A04
13.4
0624A01
8.334
0624A05
CV
读法：latest CV 反映寿命终点状态；max worst-channel CV 反映历史上是否出现过通道级异常峰值。

## Slide 5
吸水与 LOW %D 证据：O-ring 风险的直接观察窗口
O-ring 密封不足更容易先表现为吸水偏低或个别通道不稳定，再传导到 optical CV。
Opentrons
P1000H O-ring Performance Summary | 2026-06-04 | 5/9
Unit
吸水/LOW %D 现象
相关光学或事件
O-ring 解读
0624A04
F1 LOW %D @100k; A5 LOW %D @260k
520k 油漏 / 背板有油 / sensor error
密封污染或润滑异常需优先排查
1217A05
C5/C7 low aspiration @175% / 455k
明确 fail 记录
局部通道 O-ring 装配或磨损风险
0624A01
H1 LOW %D; G12 LOW %D @195k
latest optical 已改善
阶段性异常，需确认可重复性
0624A05
未见明确 LOW %D note
latest CV 6.839，plate 1-3 全高
整体一致性风险，需用吸水复测验证
0311A04
未见非 Pressure fail / LOW %D note
latest CV 0.677
稳定参考样本
注意：LOW %D / low aspiration 是 O-ring 相关风险的强证据，但仍需拆检或更换前后复测才能证明 O-ring 为唯一根因。

## Slide 6
逐台 O-ring 风险评估矩阵
风险排序综合了吸水现象、latest optical、历史峰值和通道定位信息。
Opentrons
P1000H O-ring Performance Summary | 2026-06-04 | 6/9
Unit
Risk
Optical
吸水/LOW %D
O-ring 风险解读
0624A04
High
Latest CV 4.379; worst 1.585
F1 LOW %D @100k; A5 LOW %D @260k
密封/润滑异常风险高；520k 油漏与传感器报错需闭环
1217A05
High
Latest CV 1.487; worst 2.308
175% / 455k explicit fail; C5/C7 low aspiration
局部通道 O-ring 密封不足或装配偏差风险高
0311A04
Low
Latest CV 0.677; worst 1.052
No non-pressure LOW %D / fail note found
可作为 O-ring 表现稳定的对照样本
0624A01
Monitor
Latest CV 1.633; worst 3.046
H1 LOW %D and G12 LOW %D @195k
阶段性密封/污染/测试状态异常，当前需观察
0624A05
High
Latest CV 6.839; worst 3.150
No explicit LOW %D note; optical suggests unstable dispense
整体吸液/排液一致性下降风险最高；优先按 O-ring 风险处理
High
High
Low
Monitor
High
优先级：A05 先复测确认整体 optical 偏高；A04 / 1217A05 按吸水异常和事件记录做通道拆检；A01 监控；0311A04 做 reference。

## Slide 7
高风险样机拆解：需要证明 O-ring 与结果异常的因果关系
三台样机的风险类型不同：A05 偏整体一致性，A04 偏污染/事件，1217A05 偏局部通道。
Opentrons
P1000H O-ring Performance Summary | 2026-06-04 | 7/9
0624A05 | 整体 optical 偏高
• Latest / max CV 6.839
• plate 1-3 均高
• 优先做 O-ring 更换前后对比
结论：按 O-ring 风险样机处理，先复测再定根因。
0624A04 | LOW %D + 油漏事件
• F1 / A5 LOW %D history
• 520k 油漏与 sensor error
• 检查润滑、污染、密封面
结论：按 O-ring 风险样机处理，先复测再定根因。
1217A05 | 局部通道吸水少
• 175% explicit fail
• C5/C7 low aspiration
• 按通道拆检 O-ring / 活塞
结论：按 O-ring 风险样机处理，先复测再定根因。
高风险不等于 O-ring 已被证明失效；但这些样机最值得做 O-ring 拆检与更换前后 A/B 复测。

## Slide 8
建议验证计划：把 O-ring 假设变成可证明结论
验证应同时覆盖物理状态、吸水表现、光学结果和通道定位。
Opentrons
P1000H O-ring Performance Summary | 2026-06-04 | 8/9
1
拆检与外观
观察磨损、划伤、污染、缺口、润滑状态；记录对应通道。
2
尺寸与材料
测 O-ring 截面/内径、硬度、压缩永久变形；与新件对比。
3
更换前后复测
同一台、同一通道、同一 protocol，对比吸水量、LOW %D、Optical CV。
4
通道定向验证
优先 C5/C7、F1/A5、H1/G12；A05 增加全通道 optical repeat。
5
密封辅助验证
Pressure / leak 可作为辅助证据，帮助确认密封而不是光学算法问题。
最终判定标准建议：更换 O-ring 后，异常通道 LOW %D 消失、Optical CV 下降并可重复，才可支持 O-ring 为主要原因。

## Slide 9
Final Conclusion / 最终总结
本报告把 O-ring 作为解释吸水与 optical 波动的核心工程假设，并给出样机处理优先级。
Opentrons
P1000H O-ring Performance Summary | 2026-06-04 | 9/9
结论
• A05、A04、1217A05 应作为 O-ring 高风险样机。
• A01 当前结果改善，但历史 LOW %D 和高 CV 需要继续监控。
• 0311A04 是当前最适合作为稳定 reference 的样机。
• 不建议仅以完成 cycles 判定 O-ring 通过。
下一步
1. 0624A05：优先复测 optical，并做 O-ring 更换前后对比。
2. 0624A04：追溯油漏/污染/润滑状态，拆检 F1/A5 相关通道。
3. 1217A05：按 C5/C7 定向拆检，确认局部密封问题。
4. 将吸水、optical 和 seal/leak 结果合并到最终 acceptance。
报告口径：当前结论是基于吸水/LOW %D/Optical CV 现象对 O-ring 风险的工程判断；根因仍需通过拆检和更换前后复测确认。